## vtth- hc
SỞ Y TẾ |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BỆNH VIỆN DA LIỄU
DANH MỤC HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Phân nhóm theo TT14/2020 | số lượng
Nhóm 1. Hóa chất cho máy Elisa tự động ( yêu cầu tham gia trọn nhóm)
1 | Anti- dsDNA | Định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng DNA mạch đôi (dsDNA) trong huyết thanh và huyết tương người. Mỗi khay giếng có 12 thanh, mỗi thanh 8 giếng có thể bẻ rời. Khay vi giếng được phủ bởi Plasmid tái tổ hợp dsDNA có trong các protein bò. Bộ chất dựng đường cong chuẩn: 6x2.0ml/lọ sẵn sàng sử dụng và có màu xanh dương. Dung dịch đệm rửa đậm đặc (20X): 1x60 ml. Enzyme liên hợp: 1x16 ml.TMB Substrate Solution: 1x16ml. Axit Sulphuric H2SO4 0.3M 1x15ml/lọ. Sample Diluent: 2x60 ml. Ủ 90 phút ở 37 độ C, 15 phút ở nhiệt độ phòng. Độ đặc hiệu ≥ 98 %, độ nhạy ≥ 98 % | Test | 3 | 1920
2 | Anti- SS-A(Ro) | xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn dùng để phát hiện định lượng và định tính của kháng thể kháng Ro/ SS-A trong huyết thanh người/. Chất đệm mẫu (5x) : 1x20ml, Chất đệm rửa (50x): 1x20ml, chứng âm: 1x1,5ml, chứng dương 1x1,5ml, chất hiệu chuẩn ngưỡng: 1x1,5ml, chất hiệu chuẩn: 6x1,5ml, chất liên hợp IgG 1x15ml, cơ chất TMB 1x15ml, dung dịch dừng phản ứng 1x15ml, khay vi giếng 12x8 thanh phủ với 60 kDa SS-A người tự nhiên và 52 kDa SS-A người tái tổ hợp. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy kháng thể kháng SS-A xảy ra 80% bệnh nhân với hội chứng Sjogren và 40% ANA (kháng thể kháng nhân) bệnh nhân dương tính lupus ban đỏ hệ thống. Tổng thời gian ủ là 90 phút ở nhiệt độ 20-32°C/68-89.6°F | Test | 3 | 1920
3 | Anti- SS-B(La) | xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn dùng kháng nguyên La/SS-B tái tổ hợp người để phát hiện định lượng và định tính kháng thể kháng kháng nguyên La/ SS-B trong huyết thanh người. Chất đệm mẫu (5x) : 1x20ml, Chất đệm rửa (50x): 1x20ml, chứng âm: 1x1,5ml, chứng dương 1x1,5ml, chất hiệu chuẩn ngưỡng: 1x1,5ml, chất hiệu chuẩn 6x1,5ml, chất liên hợp IgG 1x15ml, cơ chất TMB 1x 15ml, dung dịch dừng phản ứng 1x15ml, khay vi giếng 12x8 thanh phủ với 48 kDa SS-B người tái tổ hợp. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy chẩn đoán của kháng thể kháng SS-B đối với hội chứng Sjogren khoảng đo ở giữa 40 và 74%. Tổng thời gian ủ là 90 phút ở nhiệt độ 20-32°C/68-89.6°F | Test | 3 | 1920
4 | ANA-screening | Định tính các tự kháng thể IgG kháng dsDNA, histone,SSA, SSB, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, tâm động (centromere) và các kháng nguyên khác tách chiết từ nhân HEp-2 trong huyết thanh và huyết tương người. Mỗi khay vi giếng có 12 thanh, mỗi thanh 8 giếng có thể bẻ rời. Khay vi giếng được phủ bởi các kháng nguyên dsDNA, histone, SSA, SSB, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, centromere và các kháng nguyên khác được tách chiết từ nhân Hep-2. Sample Diluent: 2 x 60 ml; Axit Sulphuric H2SO4 0.3M 1x15ml/lọ. Chứa dung dịch H2SO4 0.3 M.; Washing Solution (20x conc.): 1 x 60 ml; Enzyme liên hợp: 1 x 16 ml; TMB Substrate Solution: 1 x 16 ml; , huyết thanh âm tính với kháng thể IgG ANA, 2% casein, 10 mM đệm Na-citrate pH 6.0 +/-0.1, 0.1% Tween 20, 10% huyết thanh thai nhi bê (Fetal Calf Serum - FCS), 0.09% Nazide và 0.1% Kathon GC để bảo quản. Chứng âm có màu vàng sáng. : 1 x 2 ml ; huyết thanh dương tính với kháng thể IgG ANA, 2% casein, 10 mM đệm Na-citrate pH 6.0 +/-0.1, 0.1% Tween 20, 10% huyết thanh thai nhi bê, 0.09% Nazide và 0.1% Kathon GC để giữ.Chứng dương có màu xanh lá: 1 x 2 ml . Ủ 90 phút ở 37 độ C, 15 phút ở nhiệt độ phòng.. Độ đặc hiệu ≥ 98 %, độ nhạy ≥ 98 % | Test | 3 | 1920
5 | Kít ứng dụng kỹ thuật Elisa phát hiện kháng thể IgG kháng giun đũa chó (Toxocara canis) | Định tính kháng thể IgG kháng Toxocara trong huyết thanh và huyết tương. Sample Diluent: 2 x 30 ml; Stop Solution: 1 x 11 ml , ; Washing Solution (20x conc.): 1 x 25 ml; Enzyme liên hợp: 1 x 11 ml; TMB Substrate Solution: 1 x 11 ml; huyết thanh thỏ dương tính đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng : 1 x 1 ml ; huyết thanh người đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng: 1 x 1 ml . Tổng thời gian ủ 20 phút Độ đặc hiệu 93,3 %, độ nhạy 87,5% | Test | 3 | 2880
6 | Kít ứng dụng kỹ thuật Elisa phát hiện kháng thể IgG kháng giun lươn (Strongyloides stercoratis) | Định tính bằng enzym để phát hiện các kháng thể kháng Strongyloides, trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Sample Diluent: 2 x 30 ml; Stop Solution: 1 x 11 ml , ; Washing Solution (20x conc.): 1 x 25 ml; Enzyme liên hợp: 1 x 11 ml; TMB Substrate Solution: 1 x 11 ml; huyết thanh thỏ dương tính đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng : 1 x 1 ml ; huyết thanh người đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng: 1 x 1 ml . Tổng thời gian ủ 20 phút Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100% | Test | 3 | 2880
7 | Kít ứng dụng kỹ thuật Elisa phát hiện kháng thể IgG kháng sán dãi heo (Taenia solium) | Định tính kháng thể IgG kháng Taenia solium trong huyết thanh người. Đệm pha loãng 20x: 2 x 30 ml; Stop Solution: 1 x 11 ml , ; Washing Solution (20x conc.): 1 x 25 ml; Enzyme liên hợp: 1 x 11 ml; TMB Substrate Solution: 1 x 11 ml; huyết thanh thỏ dương tính đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng : 1 x 1 ml ; huyết thanh người đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng: 1 x 1 ml . Tổng thời gian ủ 20 phút Độ nhạy ≥88%, độ đặc hiệu ≥96% | Test | 3 | 2880
8 | Kít ứng dụng kỹ thuật Elisa phát hiện kháng thể IgG kháng sán lá gan lớn (Fasciola spp) | Định tính kháng thể IgG kháng Fasciola trong huyết thanh. Sample Diluent: 2 x 30 ml; Stop Solution: 1 x 11 ml , ; Washing Solution (20x conc.): 1 x 25 ml; Enzyme liên hợp: 1 x 11 ml; TMB Substrate Solution: 1 x 11 ml; huyết thanh thỏ dương tính đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng : 1 x 1 ml ; huyết thanh người đã được pha loãng sẵn sàng sử dụng: 1 x 1 ml . Tổng thời gian ủ 20 phút Độ nhạy ≥99%, độ đặc hiệu ≥99% | Test | 3 | 5760
9 | Kit xét nghiệm Gnathostoma | Xét nghiệm ELISA để dò tìm kháng thể IgG Gnathostoma trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Enzyme liên hợp: 1x11ml; Dung dịch rửa đậm đặc (20X): 2x25ml; Đệm pha loãng: 2x30ml: Dung dịch dừng:1x1ml Độ nhạy: ≥ 93%, độ đặc hiệu ≥99% Ủ tại nhiệt độ phòng (15-25 °C) | Test | 3 | 5760
Nhóm 2. Hóa chất cho máy Realtime PCR ( yêu cầu tham gia trọn nhóm)
10 | Kit xét nghiệm bán định lượng 54 dị ứng nguyên | Kit xét nghiệm bán định lượng 54 dị ứng nguyên (lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, sữa bò, thành phần sữa, bột mì, các loại bột, gạo, đậu nành, bắp, gluten, đậu phộng, hạt dẻ, hạnh nhân, cá tuyết, tôm, cá ngừ, cá hồi, chocolate, sữa dê, cà chua, chanh, cam, dâu, táo, thơm, thịt heo, bò, gà, nấm men bia, men bánh mì, latex, mạt nhà, lông chó, mèo, lông gà, các loại nấm mốc) bằng phương pháp miễn dịch lai trên thanh giấy | test | 3 | 5760
11 | Kit xét nghiệm immunoblot ANA bằng 18 thông số | Kit xét nghiệm Treponema pallidum IgM bằng phương pháp immunoblot các thông số như sau: TpN15, TpN17, TmpA, TpN47 | Test | 3 | 576
Nhóm 3. Hóa chất kiểm chuẩn ( yêu cầu tham gia trọn nhóm)
12 | Hóa chất Nội kiểm Sinh hóa mức 2 | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. | Hộp | 3 | 10
13 | Hóa chất Nội kiểm Sinh hóa mức 3 | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. | Hộp | 3 | 10
14 | Chương trình Ngoại kiểm Riqas Đông Máu | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | Hộp | 6 | 2
15 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Huyết Học | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm.Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp | 6 | 4
16 | Chương trình Ngoại kiểm Riqas Niệu | Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc tương đương. Thành phần yêu cầu 100% nước tiểu người. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp | 6 | 2
17 | Calib Sinh hóa mức 3 | Dạng đông khô. Bảo quản 2-8oC. Đáp ứng 42 thông số hoặc tương đương. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC | Hộp | 3 | 10
18 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương | Hộp | 3 | 4
19 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương | Hộp | 3 | 4
20 | Chương trình Ngoại kiểm Sinh Hóa | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp | 6 | 2
Nhóm 4. Hóa chất cho máy xét nghiệm Sinh hóa ( yêu cầu tham gia trọn nhóm)
21 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ; dải đo: 15-60 g/L ; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước sóng 600/800 nM . Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L; | Hộp | 1 | 8
22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT ; dải đo: 3-500U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | Hộp | 1 | 25
23 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST ; dải đo: 3-1000 U/L ; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | Hộp | 1 | 25
24 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; dải đo: 0.5-18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); | Hộp | 1 | 8
25 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine ; dải đo: 5-2200 μmol/L ; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM. Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. | Hộp | 1 | 15
26 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L | Hộp | 1 | 7
27 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT ; dải đo: 5-1200 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: Glycylglycine pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L;L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L | Hộp | 3 | 24
28 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L | Hộp | 1 | 15
29 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol ; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour). Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L | Hộp | 3 | 28
30 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol ; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour . Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; | Hộp | 3 | 15
31 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; dải đo: 0-513 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM. Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L | Hộp | 1 | 4
32 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần ; dải đo: 30-120 g/L ; phương pháp: Biuret. Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L. | Hộp | 1 | 8
33 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); | Hộp | 1 | 18
34 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen ; dải đo: 0.8-50 mmol/L ; phương pháp: Urease/GLDH . Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L | Hộp | 1 | 20
35 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: 89-1785 umol/L ; phương pháp: Uricase/POD . Thành phần:MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L);Ascorbate Oxidase≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L) | Hộp | 1 | 10
36 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) | Lọ | 4 | 34
37 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người | Hộp | 6 | 3
38 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | Hộp | 3 | 4
39 | Chất chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL.. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | Hộp | 3 | 4
40 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c , gồm chất hiệu chuẩn đi kèm hóa chất; dải đo 4-15%; phương pháp Turbidimetric Immuno-inhibition. Thành phần bao gồm: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 % tetradecyltrimethylammonium bromide; Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0.5 mg/mL; Hba1c R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02 mol/L; | Hộp | 3 | 6
41 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần:Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L | Hộp | 3 | 5
42 | Dung dịch rửa hệ thống Wasing solution | dung dịch rửa máy | Can | 1 | 30
43 | Dung dịch rửa hệ thống Cleaning solution | dung dịch rửa máy | Can | 1 | 20
Nhóm 5: vật tư - hóa chất dùng trong xét nghiệm
44 | Bơm tiêm insulin 8mm 100UI kim 30G các thể tích 0,3ml và 1ml | * Kim vát 3 mặt * Đường kính nhỏ 30G, đầu kim phủ silicone * Chiều dài kim ngắn: 5/16" (8mm) * Đóng gói riêng lẻ | Cái | 1 | 6000
45 | Kim đầu tù dùng trong y tế thẩm mỹ Kim đầu tù 27G40mm Kim đầu tù 27G50mm Kim đầu tù 25G50mm Kim đầu tù 23G50mm | 23G có đường kính ngoài 0.65mm x dài 50mm 25G có đường kính ngoài 0.50mm x dài 50mm 27G có đường kính ngoài 0.40mm x dài 50mm 27G có đường kính ngoài 0.40mm x dài 40mm Được tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 6 | 2000
46 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 2/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 2/0, chỉ dài 70 -75cm, kim tròn | Tép | 1 | 108
47 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, chỉ dài 70 -75cm, kim tròn | Tép | 1 | 108
48 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 2/0, kim tròn | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 2/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn | Tép | 1 | 72
49 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 6/0,2 kim tròn | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 6/0, chỉ dài 60 -75cm, 2 kim tròn | Tép | 1 | 324
50 | Lưỡi dao mổ các số | Bằng thép cứng không gỉ, mỗi size có kích thước và hình dạng lưỡi cắt khác nhau, có khe ở đế góc để khóa chặt lưỡi vào vào cán dao mỗ. | Cái | 6 | 400000
51 | Bao giày phẫu thuật | Vải không dệt 100% Tiệt trùng bằng khí EO, không mùi | gói/Cái | 5 | 5000
52 | Miếng dán điện cực tim người lớn | Dạng tròn đường kính 50mm, nền giấy thông thoáng. Chất kết dính mạnh vào da, dễ dàng loại bỏ mà không làm tổn thương da Được sử dụng trong phòng ICU/ CCU, phòng bệnh. | Gói/ 50 miếng | 6 | 100
53 | Đầu cône có lọc các kích cỡ (10ul,20ul,100ul,200ul,1.000ul) | Chất liệu Polypropylene, chống bám dính đạt tiêu chuẩn Iso | Cái | không phân nhóm | 100000
54 | Que lấy bệnh phẩm tiết chất nam | dùng trong lấy mẫu dịch niệu đạo nam kt 12x85mm | Bịch/100 cái | 6 | 100
55 | Ống quay ly tâm 1.5ml | Không có chất ức chế Dnase, Rnase, DNA, các nhân tố ức chế PCR | Cái | 6 | 24000
56 | Lam mờ | Chất liệu: kính trong suốt. Kính trong có mài nhám để ghi chữ. | Cái | 6 | 200000
57 | Lamelle 22*22 | Chất liệu: kính trong suốt, mỏng. Kích thước: 22mm x 22mm. | Cái | không phân nhóm | 400000
58 | Que đường huyết nhanh (có kèm theo máy) | Que thử đóng gói rời từng test trong bao nhôm | Que | 6 | 3500
59 | Xét nghiệm nhóm máu A | Có giấy phép lưu hành, Anti A , Sodium azide < 0.1% w/v. Độ đặc hiệu ≥99% | Lọ | 3 | 10
60 | Xét nghiệm nhóm máu AB | Có giấy phép lưu hành, Anti AB Sodium azide < 0.1% w/v. Độ đặc hiệu: ≥99% | Lọ | 3 | 10
61 | Xét nghiệm nhóm máu B | Có giấy phép lưu hành, Anti B , Sodium azide < 0.1% w/v. Độ đặc hiệu:≥99% | Lọ | 3 | 10
62 | Ống lưu trữ mẫu | Một loại: cryotube nắp vặn, có hoặc không có chứa các bi thủy tinh. GLY 20 được dùng để lưu trữ lâu ngày các chủng vi khuẩn ở nhiệt độ –20 oC hay –70 oC. | Tube | 6 | 5000
63 | Môi trường định danh Enterococci với Streptococci | Một loại: ampoule 2ml dễ bẻ đầu. Là môi trường sinh hóa định danh phân biệt vi khuẩn Enterococci với Streptococci khác. | Hộp | 5 | 100
64 | Môi trường nuôi cấy vi sinh | Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng hạt nhỏ. | Chai | không phân nhóm | 8
65 | Bột môi trường nuôi cấy vi sinh Nutrient | Môi trường nuôi cấy vi sinh | Chai | không phân nhóm | 5
66 | TSB 6,5% NaCl | Một loại: ampoule 2ml dễ bẽ đầu. Là môi trường sinh hóa định danh phân biệt vi khuẩn Enterococci với Streptococci khác. | Chai | 5 | 20
67 | Xylen | Dung môi tinh khiết thí nghiệm | Chai | không phân nhóm | 40
Nhóm 6: Vật tư tiêu hao cho máy IPL trẻ hóa da Nordlyls ( yêu cầu tham gia trọn nhóm)
68 | Tay điều trị VL 555 -nạp shots | Bước sóng từ 555 – 950 nm Đầu ra (Tối đa) 24 J/cm2 Điều trị tổn thương mạch máu, Sắc tố, Trẻ hóa da | Cái | không phân nhóm | 4
69 | Tay điều trị PR530- nạp shots | Bước sóng từ 530 – 750 nm Đầu ra (Tối đa) 19 J/cm2 Điều trị tổn thương mạch máu, Sắc tố, Trẻ hóa da | Cái | không phân nhóm | 4
70 | Tay điều trị HRL600 -nạp shots | Bước sóng từ 600 – 950 nm Đầu ra (Tối đa) 21 J/cm2 Triệt lông | Cái | không phân nhóm | 4
71 | Tay điều trị HR600- nạp shots | Bước sóng từ 600 – 950 nm Đầu ra (Tối đa) 21 J/cm2 triệt lông | Cái | không phân nhóm | 4
72 | USB chứa phần mềm dùng cho thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL | Chứa đựng thông tin hệ thống -> khởi động hệ thống máy | Cái | không phân nhóm | 4
Nhóm 7. Hóa chất sử dụng trong sản xuất thuốc bôi ( yêu cầu tham gia trọn nhóm)
73 | Vaselin | Dạng rắn, có màu trắng, không mùi | Kg | không phân nhóm | 8750
74 | Trichloroacetic Acid | CCl₃COOH ≥ 99.5 %, Chloride (Cl) ≤ 10 ppm, Nitrate (NO₃) ≤ 20 ppm, Phosphate (PO₄) ≤ 5 ppm, Sulphate (SO₄) ≤ 200 ppm, Kim loại nặng( như Pb) ≤ 20 ppm, Cu (Copper) ≤ 5 ppm, Fe (Iron) ≤ 10 ppm | Kg | không phân nhóm | 60

## sua chua thay the linh kien
SỞ Y TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BỆNH VIỆN DA LIỄU
DANH MỤC HÀNG HÓA
Stt | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Hãng sx/ nước sx | Năm sx | Ghi chú
1 | Máy Laser xung ngắn ( Picoway) Số máy: 9914-9060-4054 | Cái | 1 | Candela/ Mỹ | 2018
Linh kiện thay thế
1 | Bộ nguồn cao áp (HVPS) | Cái | 1
2 | Lọc nước làm mát | Cái | 1
3 | Bóng đèn phát xung | Cái | 2
4 | Vòng ron sử dụng trong máy | Cái | 4
5 | Lò xo khí (gas spring) | Cái | 1